Тех. Задание на аппарат ИВЛ  «А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-«Медпром»

| № п.п. | Параметр | «А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-«Медпром» |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомогательной ИВЛ и оксигенотерапии, адаптированный для транспортных и полевых условий, для взрослых и детей от 1 года | наличие |
| 2. | Работа аппарата от: - бытовой электросети - бортовой электросети - встроенного аккумулятора | наличие наличие наличие |
| 3. | Работа от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа (в том числе от баллона с кислородом давлением 15 МПа (150 кгс/см )) | наличие |
| 4. | Время работы аппарата от внутреннего аккумулятора: - в режиме ингаляции - в остальных режимах | не менее 1,5 часов не менее 3 часов |
| 5. | Система тревог | - превышение установленного порога давления - выходное давление в конце импульса ниже 5 см вод. ст. - выходное давление не восстановлено по прошествии 20 секунд после пропадания - высокая частота дыхания в режиме «ВВЛ» - отсутствие попытки вдоха в режиме «ВВЛ» - наличие попытки вдоха в режиме «ИВЛ» - аккумулятор разряжен |
| 6. | Проведение управляемых по объёму с ограничением по давлению режимов вентиляции лёгких кислородом и кислородно-воздушной смесью - искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) - оксигенотерапии (ингаляции) кислородом и кислородно-воздушной смесью с возможностью установки паузы на выдох и контролем попытки вдоха в паузе | наличие наличие наличие |
| 7. | Наличие регулятора минутного объема кислорода с градуированными для каждого из следующих режимов шкалами: - ИВЛ - Ингаляция | Наличие Наличие |
| 8. | Возможность переключения между режимами ИВЛ, ВВЛ, Ингаляция и указание названия текущего режима на лицевой панели аппарата | Наличие |
|  | Режим ИВЛ |  |
| 9. | минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) | от 0,7 до 25 л/мин |
| 10. | минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) | от 0,7 до 15 л/мин |
| 11. | частота вентиляции (с допустимыми отклонениями от установленных значений ± 3 %) | от 10 до 40 1/мин |
| 12. | отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 1:2 |
| 13. | концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 60 ± 5% |
| 14. | максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
| 15. | контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, диапазон не менее | от 15 до 50 см вод столба |
|  | Режим ВВЛ |  |
| 16. | регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью: - нижний предел - верхний предел | не более 0,2л не менее 1,2л |
| 17. | регулирование продолжительности вдоха, диапазон не менее | от 0,8 до 2,0с |
| 18. | концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 60 ± 5% |
| 19. | максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
|  | Режим ингаляции |  |
| 20. | минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью, л/мин. (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±10 %) | 1-40 л/мин |
| 21. | минутная ингаляция кислородом, л/мин. (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) | 1-30 л/мин |
| 22. | концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 60 ± 5% |
| 23. | максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
| 24. | контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, диапазон не менее | от 15 до 50 см вод столба |
| 25. | масса аппарата (без баллона и редуктора) | не более 3-х кг |
| 26. | габаритные размеры аппарата (без баллона и редуктора) | не более 210х125х145 мм |
| 27. | пристенные крепления | наличие |
| 28. | Декларация соответствия | наличие |
| 29. | Возможность крепления к носилкам | наличие |
| 30. | регистрационное удостоверение | наличие |
| 31. | инструкция пользователя на русском языке | наличие |
| 32. | срок гарантии | не менее 12 мес. |

Комплект поставки:

Аппарат А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-«Медпром»- 1шт.,

Кислородный баллон 2 л. с редуктором  - 1 шт.

Металлическая конструкция для крепления к стене салона автомобиля  - 1 шт.

Маска лицевая  -  3 шт.

Шланг питания – 2 шт.

Дыхательный контур с нереверсивным клапаном – 1 шт.

Адаптер для бортовой сети автомобиля -  1шт

Адаптер 220/15 В – 1 шт.